天津石油职业技术学院操作规程

综合录井仪操作规程

文件编码：GC/HBYT 39-0620-2022                修订次数：1

发行版本：E                                     页    码：2

1  主题内容和适用范围

本规程规定了综合录井教学系统操作、检查维护的内容和要求。

本规程适用于综合录井教学系统操作岗位。

2  HSE风险提示

2.1  可能发生火灾、物体打击伤人风险。

3  内容及要求

3.1  操作

3.1.1首先开启室内灯光与空调，夏天要先关闭窗户和窗帘。

3.1.2理想工作环境温度22°±4°C，理想的相对湿度30%～70%，无冷凝，不可产生较大温差、湿度突变，要保证温度、湿度的变化有缓慢过程。

3.1.3室内应保持清洁、无尘土，环境温度变化梯度小于5度/小时。

3.1.4按照以下顺序进行开机：

(1) 打开计算机电源，启动计算机。

(2)打开空气压缩机。

(3)打开氢气发生气，氢气发生气不能干烧。

(4)打开色谱气路电源，开始加热气路。

(5)等计算机启动完成后，再打开色谱控制箱电源。

3.1.5  使用前要穿好工作服，戴好劳保手套。

3.1.6  使用前对综合录井教学系统各部位进行检查。

3.1.7  拿放传感器时，应轻拿轻放，以免损坏仪器内的电子线路。

3.1.8  使用前检查传感器的连接是否正确。

3.1.9 使用前检查各仪器连线、地面电极线连接是否正确 。

3.1.10  启动后要检查仪器各部件是否正常工作，确认正常后方可使用。

3.1.11使用完要将综合录井教学系统电源切断，将综合录井教学系统及场地清理干净。

3.2  日常检查

3.2.1  地面系统初始化检测：主要进行地面系统的主机操作系统，网络连接的检测。

3.2.2空气压缩机和氢气发生器检测：主要是检测氢气发生器液面情况，氢气发生气不能干烧。

3.2.3  传感器信号采集检测：主要观察各个传感器是否能采集到信号，信号值是否在变化。

3.2.4  仪器连通性的检查。保证色谱以及各个传感器、局域网线连接正常。

3.2.5  仪器校验

3.2.6发现处理不了的问题，及时汇报，找专业人员修理。

3.3  维护保养

3.3.1  仪器应放在仪器支架上。

3.3.2  每月对色谱和传感器进行检测，发现异常，及时报修。

3.3.3  定期对仪器的连接丝扣保养，在密封部位涂上高温硅脂，丝扣部位涂上高温丝扣油，将仪器的护丝和护帽装到仪器的相应部位。

3.3.4  定期检查仪器中的元器件是否松动。

3.3.5  保持仪器中间插头座的清洁及干燥，防止高压打火。

3.4  及时填写《设备设备运转记录》。